Цифровой мультиметр MS8202

# Инструкция по эксплуатации

# ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение:

В целях безопасности и для полного использования всех возможностей прибора пожалуйста соблюдайте указания данного раздела.

Данный мультиметр разработан в соответствии со стандартом IE-1010 по безопасности измерительного оборудования при перегрузке по напряжению по категории CAT II и уровню загрязнения по категории 2. Для обеспечения работоспособности при работе с прибором следуйте рекомендациям настоящей инструкции.

## ВВЕДЕНИЕ

### Используя данный мультиметр, пользователь должен соблюдать следующие стандартные правила безопасности:

- Защита от опасности поражения электрическим током

- Защита от неправильного включения прибора

### При получении мультиметра проверьте его на наличие повреждений, которые он мог получить при транспортировке.

### Если в результате небрежного обращения прибор мог получить повреждения, его следует незамедлительно проверить.

### Щупы должны быть в хорошем состоянии. Перед использованием убедитесь, что изоляция щупов не повреждена и проводники не оголены.

### Полное соответствие стандартам безопасности может быть обеспечено только при использовании поставляемых с прибором щупов. При необходимости, щупы должны быть заменены на щупы точно такого же типа, с теми же электрическими характеристиками.

## ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

### Никогда не превышайте допустимых пределов измерения.

### Никогда не касайтесь открытых гнезд прибора, когда он подключен к измеряемой схеме.

### В режиме ручного выбора диапазона, когда необходимый диапазон измерения заранее не известен, установите переключатель диапазонов на максимум.

### Не проводите измерения напряжения, если потенциал гнезд относительно земли может превысить 600В.

### Соблюдайте осторожность при работе с напряжениями свыше 60В для постоянного или 30В для переменного напряжения, при измерениях держите пальцы за защитными кромками щупов.

### Никогда не подключайте щупы к источнику напряжений, если переключатель функций установлен на измерение тока, сопротивления, диодный тест или прозвонку соединений, в противном случае прибор может быть сожжен.

### Перед переключением режима измерения всегда отсоединяйте щупы от измеряемой схемы.

### При проведении измерений в телевизорах или импульсных блоках питания всегда помните, что в схемах могут присутствовать импульсы напряжения высокой амплитуды, которые могут повредить прибор.

### Перед переключением режима измерения всегда отсоединяйте щупы от измеряемой схемы.

### При появлении каких-либо аномалий в работе прибора, следует немедленно прекратить измерения и проверить работоспособность прибора.

### Никогда не работайте с мультиметром при снятой задней крышке.

### Не храните и не используйте прибор в условиях прямого солнечного света, высоких температур, влажности или при появлении конденсата.

## СИМВОЛЫ

Важная информация по безопасности, см. инструкцию.

Возможно наличие высокого напряжения.

Двойная изоляция (защита по классу II).

Заземление

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Пожалуйста, не пытайтесь проводить ремонт и регулировку инструмента, сняв заднюю крышку, в то время как он используется для измерений. Такие действия может проводить только специалист.

### Перед тем, как снять заднюю крышку прибора, всегда отключайте щупы от всех источников электрического тока.

### В мультиметре используется самовосстанавливающийся предохранитель. Он размыкается в режиме перегрузки и восстанавливается, когда исчезает символ перегрузки на дисплее. Мультиметром можно пользоваться дальше и предохранитель не нуждается в замене.

### При чистке прибора не используйте абразивы и растворители, применяйте мягкие ткани и мягкие моющие вещества.

### Если прибор не используется, всегда устанавливайте переключатель питания в положение "OFF".

### Если прибор не используется в течении длительного периода, батареи необходимо вынуть, чтобы возможная утечка электролита батареи не повредила электронную схему мультиметра.

# ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА

## ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА

 Фонарь

 Кнопка HOLD

 Кнопка ручного выбора диапазона измерения

 Кнопка выбора дополнительных функций измерения

 Входное гнездо "VAΩ"

 Входное гнездо "COM"

 Переключатель функций измерения

 ЖК-дисплей

 Кнопка включения фонаря

## ОСОБЕННОСТИ

- Прибор является портативным профессиональным измерительным устройством с усовершенствованным дисплеем с цифровой и аналоговой шкалой индикации результатов.

- Для удобства можно установить щуп мультиметра в паз слева (см. рисунок 2) и пользоваться им как мультиметром типа щуп.

- Мультиметр имеет ручной и автоматический выборы диапазонов измерения и режим DATA HOLD.

- На дисплей выводится измеряемая величина и результат измерения.

- Прибор имеет функцию автоотключения.

- Для облегчения работы в неосвещенных местах прибор имеет подсветку.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указывается на период 1 год с момента калибровки, при температуре окружающей среды 10˚С - 28˚С и относительной влажности не более 75%.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Прибор имеет 7 режимов измерения на 21 диапазонах.

### Диапазон измерений выбирается автоматически.

### Защита от перегрузки на всех диапазонах.

### Максимальное напряжение между гнездами и потенциалом земли: 600В постоянного или переменного тока.

### Высота применения прибора: 2000м максимум.

### Самовосстанавливающийся предохранитель: RXE040.

### Дисплей: ЖК-дисплей.

### Максимальное индицируемое число: 3260, аналоговая шкала состоит из 32 сегментов.

### Индикация полярности: символ "-".

### Индикация перегрузки: символ "OL" или "-OL" .

### Скорость отсчетов: приблизительно раз в 0,4сек.

### Индикация единиц измерения: на дисплее.

### Автовыключение прибора: через 10 минут.

### Питание:

### 2 шт. 1,5В (LR44) (для измерения)

1 шт. 1,5В (AAA) (для подсветки)

### Индикация разряда батарей: знак

### Температурная зависимость: < 0,1 х точность / ˚С

### Условия работы: 0˚С … 40˚С

### Условия хранения: -10˚С … 50˚С

### Размеры: 120 х 61 х 27мм

### Вес: около 120гр (включая батареи питания)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура: 23 ±5˚С

Относительная влажность: не более 75%

### Постоянное напряжение

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 326мВ | 0,1мВ | ± (0,7% + 2D*) |
| 3,26В | 1мВ |  |
| 32,6В | 10мВ |  |
| 326В | 100мВ |  |
| 600В | 1В |  |

*) D - единица младшего разряда

Входное сопротивление: 10МОм

Максимальное входное напряжение: 600В пост./перем.

Замечание:

На пределах с высокой разрешающей способностью, когда щупы прибора не подключены к схеме, дисплей может показывать отличные от нуля значения, это нормально, поскольку прибор очень чувствителен и имеет высокое входное сопротивление. Если щупы подсоединить к измеряемой схеме, то показания будут истинными.

### Переменное напряжение

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 3,26В | 1мВ | ± (0,8% + 3D) |
| 32,6В | 10мВ |  |
| 326В | 100мВ |  |
| 600В | 1В |  |

Входное сопротивление: 10МОм

Максимальное входное напряжение: 600В пост./перем.

Частотный диапазон: шкала 3,26В: 40Гц – 200Гц

32,6В – 600В: 40Гц – 1000Гц

Диапазон измеряемых сетевых напряжений: 50Гц/60Гц

Измерение: среднее значение, откалибровано для синусоидального напряжения.

Замечание:

На пределах с высокой разрешающей способностью, когда щупы

прибора не подключены к схеме, дисплей может показывать отличные от нуля значения, это нормально, поскольку прибор очень чувствителен и имеет высокое входное сопротивление. Если щупы подсоединить к измеряемой схеме, то показания будут истинными.

### Постоянный ток

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 32,6мА | 10мкА | ± (1,2% + 3D) |
| 326мА | 100мкА |  |

Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохранитель

Максимальный входной ток: 326мА, падение напряжения 5мВ/1мА

### Переменный ток

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 32,6мА | 10мкА | ± (1,5% + 5D) |
| 326мА | 100мкА |  |

Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохранитель

Максимальный входной ток: 326мА, падение напряжения 5мВ/1мА

Частотный диапазон: 40Гц – 400Гц

Диапазон измеряемых сетевых напряжений: 50Гц/60Гц

Измерение: среднее значение, откалиброванное для синусоидального напряжения.

### Сопротивление

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 326Ом | 0,1Ом | ± (1,2% + 2D) |
| 3,26КОм | 1Ом |  |
| 32,6КОм | 10Ом |  |
| 326КОм | 100Ом |  |
| 3,26МОм | 1КОм |  |
| 32,6МОм | 10КОм | ± (2,0% + 5D) |

Напряжение на разомкнутых щупах: 1,2В

Защита от перегрузки: 250В пост./перем.

### Диодный тест

| Диапазон | Разрешение | Функция |
| --- | --- | --- |
|  | 1мВ | измерение прямого падения напряжения на диоде |

Тестовый прямой ток: около 1мА

Тестовое обратное напряжение: около 3В

Защита от перегрузки: 250В пост./перемен.

### Прозвонка соединений

| Диапазон | Функция |
| --- | --- |
|  | при сопротивлении меньше 20Ом звучит зуммер |

Напряжение на разомкнутых щупах: 1,2В

Защита от перегрузки: 250В пост./перемен.

# РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ

## ФУНКЦИЯ DATA HOLD

При необходимости, индикацию показаний можно заморозить на дисплее, нажав кнопку "HOLD". При повторном нажатии кнопки дисплей перейдет в нормальный режим индикации измерений.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

В условиях недостаточной освещенности объекта можно включить фонарик, нажав кнопку подсветки. Кнопка не фиксируется.

Замечание:

- Ток, потребляемый лампой относительно велик, поэтому не стоит злоупотреблять подсветкой без необходимости.

- При слабом накале лампы следует заменить батарею.

## КНОПКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

Во время измерения напряжения или тока нажмите кнопку "FUNC". Мультиметр переходит из режима измерения постоянного в режим измерения переменного тока или напряжения, и наоборот. При измерении сопротивления, диодного теста или прозвонки соединений каждое нажатие кнопки последовательно выбирает один из этих перечисленных режимов.

## КНОПКА ВЫБОРА РУЧНОГО ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ

Режим автоматического выбора диапазона измерения используется при измерении напряжения, тока и сопротивления. При необходимости ручного выбора диапазона измерения нажмите кнопку "RANGE". При каждом нажатии кнопки диапазон измерения возрастает, когда диапазон измерения достигает своего максимального значения, нажатие кнопки "RANGE" переводит его в минимум. При нажатии кнопки в течение свыше 2сек прибор переходит в режим автоматического выбора диапазона измерения.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Если в течение 15 минут не предпринимать никаких действий с включенным мультиметром, он выключится, издав предварительно сигналы предупреждения – 5 коротких, а затем 1 длинный. Повторное включение осуществляется путем смещения переключателя функций или нажатия любой из кнопок "HOLD", "FUNC", "Hz/DUTY".

## ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

    - Включите прибор с помощью переключателя функций (7), если напряжение батареи питания будет меньше 2,4В, то на дисплее появится символ , - батарею следует заменить.

    - Расположенный рядом с входным гнездом символ  указывает, что входные напряжение или ток не должны превышать предельно допустимых значений, указанных на панели прибора.

    - Переключатель функций измерения (7) и диапазон измерения необходимо устанавливать строго в соответствии с предполагаемым режимом измерений.

## ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

    - Соедините черный щуп с гнездом "COM", а красный щуп с гнездом "VAΩ".

    - Установите переключатель функций измерения в положение "V" (выбор режима измерения постоянного или переменного напряжения осуществляется кнопкой "FUNC", для ручного выбора диапазона измерения нажмите кнопку "RANGE").

    - Подключите щупы к измеряемому источнику напряжения или нагрузке.

    - Прочтите на дисплее показания результатов измерения, а также полярности напряжения на красном щупе в случае измерения постоянного напряжения.

Замечание:

- Символ  означает, что входное напряжение не должно превышать 600В постоянного или переменного тока. Прибор может измерить и показать напряжение свыше 600В, но такое напряжение может вывести прибор из строя.

- При измерении высокого напряжения будьте особенно осторожны.

## ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

    - Соедините черный щуп с гнездом "COM", а красный щуп с гнездом "VAΩ".

    - Установите переключатель функций измерения в положение "mA" (выбор режима измерения постоянного или переменного тока осуществляется кнопкой "FUNC", для ручного выбора диапазона измерения нажмите кнопку "RANGE").

    - Подключите щупы последовательно к измеряемой нагрузке.

    - Прочтите на дисплее показания результатов измерения, а также полярности тока на красном щупе в случае измерения постоянного тока.

Замечание:

- Символ  означает, что входной ток не должен превышать 326мА, превышение этого предела может вывести прибор из строя.

- Если при измерении возникает перегрузка, на дисплее появляется символ "OL". В этом случае измерения следует прекратить.

## ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

    - Соедините черный щуп с гнездом "COM", а красный щуп с гнездом "VAΩ".

    - Установите переключатель функций измерения в положение "Ω" (для ручного выбора диапазона измерения нажмите кнопку "RANGE").

    - Подключите щупы к измеряемому сопротивлению.

    - Прочтите на дисплее показания результатов измерения.

Замечание:

- При измерений сопротивлений свыше 1МОм для установления показаний дисплея требуется несколько секунд.

- Если щупы не подсоединены к измеряемому сопротивлению, (цепь разомкнута), на дисплее появится символ перегрузки "OL".

- При проверке сопротивления, находящегося в схеме, убедитесь, что схема обесточена и все конденсаторы полностью разряжены.

## ДИОДНЫЙ ТЕСТ

    - Соедините черный щуп с гнездом "COM", а красный щуп с гнездом "VAΩ"(полярность красного щупа положительна).

    - Установите переключатель функций измерения в положение "".

    - Нажмите кнопку "FUNC" и переведите прибор в режим диодного теста.

    - Подключите красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду исследуемого диода.

    - Прочтите на дисплее показания результатов измерения.

Замечание:

- Прибор показывает приблизительное падение напряжения на диоде при протекании через него тока в прямом направлении.

- Если поменять местами щупы, то на исправном диоде прибор покажет перегрузку: "OL".

## ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ

    - Соедините черный щуп с гнездом "COM", а красный щуп с гнездом "VAΩ".

    - Установите переключатель функций измерения в положение "".

    - Нажмите кнопку "FUNC" и переведите прибор в режим прозвонки соединений.

    - Подключите щупы к крайним точкам исследуемой цепи.

    - Если сопротивление цепи не превышает 20Ом, то прозвучит сигнал зуммера.

Замечание:

Если щупы будут разомкнуты, то прибор покажет перегрузку: "OL".

# УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Предупреждение:

Во избежание поражения электрическим током перед тем как открыть корпус убедитесь, что щупы отсоединены от измеряемой схемы.

## ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ

    - Если на дисплее появится символ "", то это значит, что батарею питания (LR44) следует заменить на новую.

    - Если лампочка подсветки светит недостаточно ярко, то это значит, что в замене нуждается батарея подсветки (тип AAA).

    - Откройте заднюю крышку, выкрутите винты и раскройте корпус прибора.

    - Замените разряженную батарею новой.

    - Закройте корпус, закрутите винты, закройте крышку.

## ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ПОДСВЕТКИ

    - Если при исправной батарее подсветки лампочка не горит, то она скорее всего неисправна и нуждается в замене.

    - Откройте заднюю крышку, выкрутите винты и раскройте корпус прибора.

    - С помощью паяльника отпаяйте неисправную лампу и припаяйте на ее место новую.

    - Закройте корпус, закрутите винты, закройте крышку.

## ЗАМЕНА ЩУПОВ

Предупреждение:

Полное соответствие стандартам безопасности может быть обеспечено только при использовании поставляемых в комплекте щупов. При необходимости, их можно заменить на щупы точно такой же модели с теми же электрическими характеристиками. Электрические параметры щупов: 600В 500мА.

Если изоляция щупов нарушена, то щупы необходимо заменить.

## ХРАНЕНИЕ ЩУПОВ

    - Откройте заднюю крышку прибора.

    - Как показано на рисунке 3 вложите иголки щупов в соответствующие отделения под задней крышкой прибора.

    - Как показано на рисунке 4 вложите однополюсные вилки щупов в соответствующие отделения.

    - Вытяните провода щупов, затем сложите их три раза и положите в отсек.

    - Закройте заднюю крышку прибора.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1.  Щупы 600В 500мА			1 комплект

2.  Батарея 1,5В типа LR44			1 штука

3.  Батарея 1,5В, тип AAA			1 штука

4.  Инструкция по эксплуатации		1 штука