МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ТЕСТЕР

# YX-360 TRA, B

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Рисунок 1:

- Винт установки нуля

- Переключатель диапазонов

- Гнездо положительного щупа

- Гнездо положительного щупа- COM (общий)

- Гнездо измерения тока до 10А макс.

- Ручка установки 0 ОМ

- Панель

- Стрелка

- Винт задней крышки

- Задняя крышка

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (DCV)

Пределы: 0.1-0.5-2.5- 10-250-1000 В

Точность: ± 3% от полной шкалы

Входной импеданс: 20Ком/В

Расширение: до 25КВ (с высоковольтным пробником)

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ACV)

Пределы: 10-50-250-1000 В

30Гц~50Гц ±1дБ

50Гц~20КГц ±3% при напр.<50В

Точность: ±4% от полной шкалы

Входной импеданс: 9Ком/В

Логарифмическая шкала: от-10 ~22 дБ ~ +62дБ, 0 дБ =0,775В

Нагрузочное сопротивление 600Ом

ПОСТОЯННЫЙ ТОК (DcmA)

Пределы: 50мкА (на пределе 0.1 DCV)- 2.5мА-25мА-0.25А-10А

Точность: ±3% от полной шкалы

Падение напряжения: 250мВ (100мВ для предела 50мкА)

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Пределы: х1-от 0.2 Ом до 2 КОм, середина шкалы – 20 Ом

х10-от 2 Ом до 20 КОм, середина шкалы - 200 Ом

х100-от 20 Ом до 20 КОм, середина шкалы – 2 КОм

х1к-от 200 Ом до 2 МОм, середина шкалы – 20 КОм

х10к- 2 КОм до 20 МОм, середина шкалы – 200 КОм

Точность: ±3% от полной шкалы

ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ )))

ТОК УТЕЧКИ ТРАНЗИСТОРА (LI)

Iceo 150 мкА–1.5 мА-15 мА-150 мА

Точность: ±5% от полной шкалы

УСИЛЕНИЕ ТРАНЗИСТОРА

fFE 0-1000 с внешним резистором на диапазоне х 10

Точность: ±3% от полной шкалы

Размер и вес: 148 х 100 х 35мм, 280г.

Аксессуары: щупы –1 пара, инструкция.

Для удобства работы на стр. 3 приведена таблица соответствия шкал тестера пре-делам измерений, где:

Test- тип измерений

Range position- предел измерений

Scale to read- используемая шкала

Multiplier- множитель

## ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Подсоедините щупы в гнезда COM и +

- Установите переключатель на предполагаемый предел измерения (Ω).

- Замкните щупы между собой и ручкой установки 0 Ом установите стрелку на ноль.

- Убедитесь, что в измеряемой цепи отсутствует напряжение.

- подсоедините щупы к измеряемому резистору и считайте показание в соответствии с таблицей измерений (стр.3 оригинальной инструкции).

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Подсоедините черный щупы в гнездо COM и красный +

- Установите переключатель на предполагаемый предел измерения (DCV).

- Подсоедините красный щуп к положительному контакту цепи, а черный щуп к отрицательному.

- Считайте показания в соответствии с таблицей.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Подсоедините щупы в гнездо COM и +

- Установите переключатель на предполагаемый предел измерения (ACV).

- Подсоедините красный щуп к положительному контакту цепи, а черный щуп к отрицательному.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯНОГО ТОКА

- Подсоедините щупы в гнездо COM и +

- Установите переключатель на предполагаемый предел измерения (DCA).

- Подсоедините красный щуп к положительному контакту цепи, а черный щуп к отрицательному. Подключение должно производится последовательно измеряемой цепи.

- Считайте показания в соответствии с таблицей.

При измерении тока более 0.25А, используйте гнездо 10А.

ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ (для TRA)

Установите переключатель на предел ))), тестер переключится в режим проверки проводимости со звуковым сигналом.

Если сопротивление проверяемой цепи менее 30 Ом, звучит звуковой сигнал. Также Вы можете оценить проводимость по отклонению стрелки.

ПРОВЕРКА ТРАНЗИСТОРОВ

- Проверка тока утечки.

- Подсоедините щупы в гнезда + и COM

- Установите предел измерения х 10 (15 мА) для маломощных транзисторов, или х 1 (150 мА) для мощных транзисторов.

- Замкните щупы и установите 0 Ом.

- Подсоедините измеряемый транзистор: для NPN транзисторов – гнездо N с коллектором, гнездо P – с эмиттером, для PNP транзисторов – обратное включение.

- Считайте показание lceo. Если стрелка находится за пределами LEAK зоны – транзистор плохой. Если наоборот – хороший.

- Измерение коэффициента усиления.

- Установите предел измерения х 10

- Замкните щупы и установите 0 Ом.

- Подключите транзистор как показано на рис. Стр. 6 оригинальной инструкции.

- Считайте показания hFE. Отображаемая величина соответствует отношению тока коллектора к току базы по постоянному току.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

- установите переключатель на предел измерения х 1 К для тока до 150 мкА, х 100 для тока до 1.5 мА, х 10 для тока до 15 мА, х 1 для тока до 150 мА.

- Подсоедините щупы к диоду. Для измерения прямого тока подсоедините гнездо N к положительному контакту диода, а гнездо P к отрицательному. Для измерения обратного тока – наоборот.

- Считайте показания прямого или обратного тока на шкале LI.

- Считайте значение падения напряжения по шкале LV соответственно.